**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr *12/POIR/CBR/2020* –**

**Formularz oferty**

**Dostawca:**

……………………………………

……………………………………

*(pieczęć dostawcy)*

Zamawiający:

**Makarony Polskie SA**

ul. Podkarpacka 15a

35-082 Rzeszów

**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa (Firma) Dostawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Adres siedziby:

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

Tel. ……………………………………….

Fax ………………………………………

E-mail: ……………………………………

NIP ………………………………………

Reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………

*(imię i nazwisko, stanowisko, podstawa reprezentacji)*

Działając w imieniu Dostawcy, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, przedmiotem którego jest:

**dostawa, montaż i uruchomienie nowego, kompletnego urządzenia – chłodziarko-zamrażarki, służącej do przechowywania odczynników laboratoryjnych, pożywek i podłóż mikrobiologicznych**

Po zapoznaniu się z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym składam poniższą ofertę:

1. **PARAMETRY OFEROWANE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry chłodziarko-zamrażarki** | **Wartość wymagana** |
| **Komora chłodziarki** | | |
|  | Pojemność użytkowa komory: 200 ÷ 210 litrów. | TAK |
|  | Wnętrze komory wykonane w całości ze stali nierdzewnej. | TAK |
|  | Obudowa zewnętrzna urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK |
|  | 4 półki druciane wewnątrz komory wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości. | TAK |
|  | Drzwi pełne (prawe). | TAK |
|  | Wymuszony obieg powietrza. | TAK |
|  | Funkcja automatycznego odszraniana. | TAK |
|  | Możliwość pracy w temperaturach 0°C ÷ 15°C. | TAK |
|  | Regulacja temperatury co 0,1°C. | TAK |
|  | Stabilność temperatury w komorze w 4°C – nie więcej niż 0,4°C. | TAK |
|  | Jednorodność temperatury w komorze w 4°C – nie więcej niż 0,7°C. | TAK |
|  | Sterownik pokazujący temperaturę zadaną i rzeczywistą. | TAK |
|  | Tryb pracy urządzenia: ciągły. | TAK |
|  | Sygnalizacja stanów alarmowych na wyświetlaczu, w tym sygnalizacja otwartych drzwi. | TAK |
|  | Oświetlenie wewnętrzne po otwarciu drzwi. | TAK |
|  | Menu w języku polskim. | TAK |
|  | Port USB. | TAK |
|  | Rejestracja danych (temperatur oraz występujących zdarzeń w trakcie przebiegu procesu) na zewnętrznym PC poprzez złącze Ethernet (PC po stronie Spółki Makarony Polskie). | TAK |
|  | Port dostępu z zatyczką na dodatkową sondę (po lewej stronie). | TAK |
|  | Niezależne od zamrażarki zasilanie urządzenia 230V. | TAK |
|  | Niezależny od zamrażarki agregat. | TAK |
|  | Możliwość piętrowania elementów – komora chłodziarki na komorze zamrażarki. | TAK |
|  | Deklaracja zgodności CE. | TAK |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. | TAK |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | TAK |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |
|  | Przeprowadzenie rozkładu temperatur w pustej komorze. | TAK |
| **Komora zamrażarki** | | |
|  | Pojemność użytkowa komory: 80 ÷ 90 litrów. | TAK |
|  | Wnętrze komory wykonane w całości ze stali nierdzewnej. | TAK |
|  | Obudowa zewnętrzna urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK |
|  | 2 półki druciane wewnątrz komory wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości. | TAK |
|  | Drzwi pełne (prawe). | TAK |
|  | Możliwość pracy w temperaturach -25°C ÷ 0°C. | TAK |
|  | Regulacja temperatury co 0,1°C. | TAK |
|  | Stabilność temperatury w komorze w -20°C – nie więcej niż 0,5°C. | TAK |
|  | Jednorodność temperatury w komorze w -20°C – nie więcej niż 2°C. | TAK |
|  | Sterownik pokazujący temperaturę zadaną i rzeczywistą. | TAK |
|  | Tryb pracy urządzenia: ciągły. | TAK |
|  | Sygnalizacja stanów alarmowych na wyświetlaczu, w tym sygnalizacja otwartych drzwi. | TAK |
|  | Menu w języku polskim. | TAK |
|  | Port USB. | TAK |
|  | Rejestracja danych (temperatur oraz występujących zdarzeń w trakcie przebiegu procesu) na zewnętrznym PC poprzez złącze Ethernet (PC po stronie Spółki Makarony Polskie). | TAK |
|  | Port dostępu z zatyczką na dodatkową sondę (po lewej stronie). | TAK |
|  | Niezależne od chłodziarki zasilanie urządzenia 230V. | TAK |
|  | Niezależny od chłodziarki agregat. | TAK |
|  | Deklaracja zgodności CE. | TAK |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. | TAK |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | TAK |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |
|  | Przeprowadzenie rozkładu temperatur w pustej komorze. | TAK |

1. **CENA OFEROWANA**

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na kwotę:

**cena netto: ……………………………**

**(słownie: ……………………………………………………………………………………………………)**

**III OKRES GWARANCJI**

Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia obejmujący: **……………………………** (w miesiącach) licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy

**OŚWIADCZENIA**

1. Zamówienie zostanie zrealizowane do 30 października 2020 roku.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejsza ofertą przez czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
5. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu do zawarcia umowy na warunkach określonych Zapytaniem ofertowym, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe.
7. Oświadczamy, iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
8. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są:
9. ………………………………..
10. ………………………………..

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis osoby uprawnionej do składania*

*oświadczeń woli w imieniu Dostawcy)*